## Sheet1
新生儿亚低温治疗仪参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 1. 制冷方式：半导体制冷技术。
| 3 | 2. 治疗模式：亚低温治疗模式、常温治疗模式。
| 4 | 3. 体温监测：支持体腔、体表温度测量。
| 5 | 4. 体温测量范围：0℃～50℃
| 6 | 5. 体温设置范围：30℃-40℃
| 7 | 6. 体温测量精度：±0.1℃
| 8 | 7. 体温调节精度：±0.3℃
| 9 | 8. 水温测量范围：0℃～50℃
| 10 | 9. 水温控制范围：13℃～40.8℃
| 11 | 10. 水温测量精度：±0.1℃
| 12 | 11. 水温调节精度：±0.3℃
| 13 | 12. 具有预冷/预热内置双层隔离水箱，不小于3L。
| 14 | 13. 水温控制：全自动温度闭环控制，系统通过传感器反馈自动控制升降温。
| 15 | 14. 将水温从20℃加热到37℃，加热时间≤2.5分钟。
| 16 | 15. 空载升温速率：≥5℃/min
| 17 | 16. 空载降温速率：≥1℃/min
| 18 | 17. 电动式加水或清空内置水箱。
| 19 | 18. 关机后，毯内水由于水毯压力回弹自动回仓。
| 20 | 19. 水毯：聚氨脂类，提供毯面式（平躺式）水毯或者全身包裹式水毯，满足临床不同应用需求。
| 21 | 20. 水毯接口：阴阳防错接口，插拔防漏水设计。
| 22 | 21. ≥12英寸彩色触摸显示屏，电容屏，分辨率：1280×800，操作简单直观。
| 23 | 22. 具有亮度自动调节功能，可根据周围光线强弱自动调节显示屏亮度，减少光亮刺激对新生儿的影响。
| 24 | 23. 内置新生儿监护模块，可实时监测患儿的心电、血氧、血压、呼吸等生命体征参数，并与亚低温治疗同屏显示，方便医生观察与诊断。
| 25 | 24. 内置热敏记录仪。
| 26 | 二、配置
| 27 | 医用控温系统主机 1台
| 28 | 七参模块配置 1套
| 29 | 新生儿电极片 1套
| 30 | 3导美标分体夹式抗除颤心电电缆 1根
| 31 | 监护3导新生儿导联主缆 1根
| 32 | 血压导管(2M) 1根
| 33 | 新生儿血压袖套 1套
| 34 | 模拟血氧主缆 1根
| 35 | 模拟新生儿捆绑血氧探头 1个
| 36 | 卷式打印纸 1套
| 37 | 体腔温度探头 1个
| 38 | 小儿/新生儿体温探头 1个
| 39 | 亚低温水毯输水管 1套
| 40 | 亚低温刻度水桶 1个
| 41 | 亚低温抽水管 1套
| 42 | 国标电源线 1根
| 43 | 三、其它：
| 44 | ▲维保年限≥3年
| 45 | ▲配件维保过后只收成本费
| 46 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 47 |  | 产品参数 | 备注
48
49
50
51
52