## Sheet1
多功能血液净化机参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | (一)、治疗模式要求
| 3 | 1、具备持续性血液滤过 (CHF) 、单纯血浆置换(PE)、双重血浆置换 (DFPP)、 血浆吸附(PA)等血液净化治疗模式，满足成人及儿童肾脏替代和人工肝治疗要 求。
| 4 | 2、可自由选择前稀释或后稀释，在CVVH 时能同时进行前稀释和后稀释。
| 5 | 3、具备自设编程程序，可进行手动设置，自行设计临床需要的治疗模式。
| 6 | 4、具备动脉压、静脉压、跨膜压、滤器入口压、一级膜外压、二级膜外压监测。
| 7 | (二)、技术参数要求
| 8 | 1、15.6英寸彩色液晶触摸屏全中文显示，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。
| 9 | 2、具备4个流量泵：血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵。
| 10 | (1)血液速：≥0,15～225mL/min
| 11 | (2)滤过液泵流速：≥0,5～120mL/min
| 12 | (3)透析液泵流速：≥0,2～50mL/min
| 13 | (4)置换液泵流速：≥0,4～120 mL/min
| 14 | 3、具备独立多功能精密注射泵，适用20ml、30ml、50ml多种规格注射器，可用 于肝素、氯化钙等推注。注射泵持续流量0～20mL/h, 追加剂量0.1ml/s。
| 15 | 4、流量泵和肝素泵的要求：≥4个流量泵，至少一个抗凝泵，配置两个滤器夹持器 。
| 16 | 5、具备≥6个压力监测：
| 17 | (1)动脉压： —400～300mmHg,±10mmHg
| 18 | (2)滤器入口压： —400～300mmHg,±10mmHg
| 19 | (3)静脉压： -400～300mmHg,±10mmHg
| 20 | (4)一级膜外压： -400～300mmHg,±10mmHg
| 21 | (5)血浆入口压： -400～300mmHg,±10mmHg
| 22 | (6)二级膜外压： -400～300mmHg,±10mmHg
| 23 | 6、具备两组管路截止阀，自动开启、闭合动作，完成自动冲洗，出现异常时锁 住管路，防止气泡进入人体。
| 24 | 7、加温方式：内置独立的透析液和置换液加温装置，双面热板加温度35～38℃. *8、电子秤3个，每个称最大称重10Kg。
| 25 | 9 、气泡监测，超声波检测方式，检测最小气泡体积0.02ml,气泡报警限值不小 于100ul。
| 26 | 10、补液断流，超声波检测方式。
| 27 | 11、滤液断流，超声波检测方式。
| 28 | 12、漏血监测，利用光学原理，分辨率可达到千分之一。
| 29 | 13、液面监测：静电容量变化方式。
| 30 | 14、后备电源：电源中断后，设备自带电池可继续使用≥15min。
| 31 | 15、耗材要求：管路和滤器可拆分，可兼容多品牌的耗材(含国产耗材),满足临床多种需求，能够根据临床需求提供定制型管路。
| 32 | 二、配置
| 33 | 主机 1台
| 34 | 显示屏 1台
| 35 | 流量泵 4个(血泵、滤液泵/分浆泵、置换液泵/返浆泵、透 析液泵/弃浆泵)
| 36 | 肝素泵 1个
| 37 | 体外循环检测系统：1套
| 38 | 动脉压监测
| 39 | 静脉压监测
| 40 | 跨膜压监测
| 41 | 滤器入口压监测
| 42 | 血浆入口压监测
| 43 | 一级膜外压监测
| 44 | 二级膜外压监测
| 45 | 空气检测器5个(静脉端气泡检测、补液1断流检测、补液2断流检测、血浆断流检测、供血断流检测)
| 46 | 静脉管路夹 1个
| 47 | 漏血检测器 1个
| 48 | 液体平衡称重系统 3套
| 49 | 加热系统 1套(双面板加温)
| 50 | 管路截止阀 2个(电磁开闭式)
| 51 | 滤器夹持器 2个
| 52 | 输液杆 1个
| 53 | 三、其它：
| 54 | ▲维保年限≥3年
| 55 | ▲配件维保过后只收成本费
| 56 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 57 |  | 产品参数 | 备注
58
59
60
61
62